Umjeravanje prijenosne mjerne platforme za mjerenje osovinskih opterećenja vozila

Marko Zorić, Dubravko Horvat, Zdravko Pandur, Stjepan Nikolić

Nacrtak – Abstract

U radu je istražen novi sustav za mjerenje osovinskih opterećenja šumskih kamiona i ostalih vozila, prijenosna mjerna platforma. Razvoj ovog sustava je potaknut sve većom potražnjom za šumskom biomasom za energiju, te potrebnom za što preciznijim i jednostavnijim načinom za određivanje proizvedenih količina prvo neusitnjenog drva zatim, nakon prirodnog prosušivanja i usitnjenog drva za energiju. Nadalje potreba za ovakvim sustavom proizlazi i iz potrebe za normiranjem šumskih radova primarnog transporta te za potrebe izrade planova proizvodnje. Mjerna platforma se sastoji od četiri mjerna pretvornika postavljena u kutovima. Mjerni pretvornici mjere pojedinačno opterećenje do 30 tona. Umjeravanje vage vršeno je pomoću atestiranih utega od 500 kg. Prilikom provođenja testova opterećenja i rasterećenja zabilježene su greške mjerenja koje su iznosile od -2 kg do 20 kg. Sve pogreške su u okviru prihvatljivih vrijednosti za praktičnu uporabu mjerne platforme. Zbog svoje robusne konstrukcije mjerna platforma zadovoljava potrebe za terenskim mjerenjem osovinskih opterećenja u šumarstvu.

Ključne riječi: prijenosna mjerna platforma, forvarder, osovinsko opterećenje

1. Uvod – Introduction

U novije vrijeme šumska biomasa kao proizvod ima sve veći značaj u pridobivanju drva. Šumska biomasa je prema članku 3. Zakona o energiji (NN 68/01, 177/2004, 76/07, 152/08, 127,10) definirana kao obnovljiv je izvor energije. Stoga povećanjem njezina iskorištenja povećava se udio obnovljivih izvora energije u ukupnoj energetskoj bilanci prema smjernicama Europske unije (Direktiva 2001/77/EC). Nadalje, sustavna upotreba šumske biomase za proizvodnju toplinske i električne energije u suvremenim postrojenjima rezultira novim radnim mjestima u energetskom sektoru i u lancu proizvodnje i dobave drvnog iverja, što je posebno značajno za ruralna područja u kojima se obavlja glavnina radova (Zečić i dr. 2011). Bura (1987) navodi 1978. godinu kao prijelomnu godinu u upotrebi šumske biomase za energiju. Te godine na međunarodnoj razini počinju istraživanja u tri glavna smjera: uzgajanje brzorastućih vrsta drveća namijenjenih isključivo energetici, tehnologija sječe, priprema i usitnjavanje drveta i konverzija biomase u tekuće gorivo. U Hrvatskoj se proizvodnja drvnog iverja u sustavu pridobivanja drva prvi put istražuje 1983. godine u sječinama SŠGO »Slavonska šuma« (Slabak 1987). Tokom ratnih godina dolazi do prestanka proizvodnje šumske biomase za energiju. Osnivanjem tvrtke »Šumska biomasa« d.o.o., 2007. godine počinje polako, ali sigurno ponovni razvoj domaće proizvodnje šumske biomase za energiju, a sve sa svrhom poticanja razvoja domaćeg tržišta za šumsku biomasu (Bosner i dr. 2008). Razvojem domaće proizvodnje, ali potražnjom za šumskom biomasom iz inozemstva, te nedostatkom adekvatnog načina određivanja količina proizvedenog drvnog ivera javlja se potreba za razvojem mjernog sustava pomoću kojeg bi se na jednostavan i praktičan način mogle odrediti količine šumske biomase koja se najprije izveze na pomoćno stovarište, zatim količine usitnjenog drva – ivera koje se otpremaju kupcu. Potreba za dvostrukim mjerenjem proizlazi iz sustava proizvodnje prikazanim na slici 1. Danas se za pridobivanje energijskog drva u nizinskim šumama koriste dva sustava proizvodnje. U prvom sustavu primjenom sortimentne metode iz srušenih se stabala izrađuju tehnički sortimenti i višemetarsko ogrjevno drvo, jednometarsko ogrjevno drvo u samo izradi, a ostatak tanji od 7 cm koristi za proizvodnju energijskog drva. U drugom sustavu se, također primjenom sortimentne metode, iz srušenih stabala izrađuju sortimenti, dok se višemetarsko ogrjevno drvo i krošnje, koje se trupe s nekoliko rezova radi pojednostavljenja utovara dizalicom i poboljšanja iskorištenja tovarnog prostora forvardera, koriste za proizvodnju energijskog drva. Prilikom primarnog transporta drva forvarderima (slika 1A), sortimenti u tovarnom prostoru, zbog svoje zakrivljenosti i dimenzija, značajno odstupaju od pravilnog oblika prizme na kojem su zasnovani prethodno spomenuti teorijski modeli. Takva pojava je naročito izražena prilikom izvoženja krošnji, koje zbog svojih nepravilnih oblika, malih masa i često prevelikih duljina još više otežavaju određivanje točke težišta. Nakon izvoženja krošanja iz sastojine neusitnjeno drvo se ostavlja na pomoćnom stovarištu radi prirodnog prosušivanja (slika 1B). Kako tijekom procesa prosušivanja dolazi do smanjenja vlage u drvu, sami time dolazi i do smanjenja mase drva. Zbog toga je potrebno nakon postupka iveranja (slika 1C) ponovno izvršiti mjerenje mase drvnog ivera kako bi se mogla utvrditi proizvedena količina.

Osim za potrebe određivanja proizvedenih količina šumske biomase mjerenje je potrebno još iz tri razloga:

- Uspostavljanje sustava normiranja izvoženja šumske biomase za energiju forvarderima radi utvrđivanja proizvodnosti, odnosno troškova ove sastavnice proizvodnje

- Prikupljanje podataka o količinama šumske biomase za energiju, potrebnih za izradu planova proizvodnje (Bosner i dr. 2008)

- Kako bi se na temelju proizvedenih količina šumske biomase za energiju mogli razdužiti planovi proizvodnje.

Slika 1. Sustav proizvodnje šumske biomase za energiju

Fig 1. Forest biomass production system

2. Problematika i cilj istraživanja – Scope and objectives

Za potrebe određivanja osovinskih opterećenja razvijeno je nekoliko teorijskih pristupa. Tako Saarilahti (2002) za potrebe izračuna faktora kretnosti vozila predstavlja jednostavan model za procjenu osovinskih opterećenja forvardera u mirovanju na osnovi dimenzija vozila, težine prednjeg i stražnjeg dijela te udaljenosti težišta od prednje odnosno od stražnje osovine. Poršinsky i Horvat (2005) prilikom upotrebe indeksa kotača za procjenu okolišne pogodnosti vozila za privlačenje drva, također uspostavljaju teorijski model raspodjele osovinskih opterećenja, isto za slučaj vozila u mirovanju, na ravnoj podlozi, pri čemu pretpostavljaju da je teret pravilna prizma određene mase i utovarne duljine bez šupljina između natovarenog drva. Oba ova navedena pristupa zasnivaju se na izmjeri osovinskih opterećenja nenatovarenih forvardera, ali i na poznavanju podataka o udaljenosti točke težišta od prednje i stražnje osovine praznog vozila, što je teško mjerljiv parametar (Bosner i dr. 2008). Poršinsky (2005) kaže da je teorijska nosivost forvardera određena njegovim tehničkim karakteristikama samog vozila, dok praktičnu nosivost određuju terenski čimbenici (stanje podloge, nagib terena, površinske prepreke), koji najčešće smanjuju teorijsku nosivost forvardera.

Bosner i dr. (2008) opisuju razvoj i umjeravanje jedne vrste prijenosnog sustava za mjerenje osovinskih opterećenja (slika 2). Mjerenja su proveli na tri serije mjerenja, gdje su istraživali utjecaj podloge na izmjeru osovinskih opterećenja, zatim utjecaj pet različitih vrsta tovara na točnost mjerenja te utjecaj horizontalnosti osovina forvardera na izmjeru osovinskih opterećenja. U posljednjoj seriji mjerena je jedna vrsta tovara, ali su vage bile postavljene u metalni okvir radi lakšeg i točnijeg postavljanja kotača vozila na mjernu površinu vaga. Nakon provedenog istraživanja autori zaključuju da neravna podloga utječe na preciznost mjerenja. Najmanja odstupanja mjerenja mase, s obzirom na kontrolno mjerenja kolnom vagom, se postiže kad se vage postave u metalni okvir, prilikom čega je zabilježeno najveće odstupanje od 2,46 %, što autori smatraju prihvatljivim za operativnu upotrebu, s napomenom da je potrebno voditi računa o pravilnom postupku mjerenja i točnom postavljanju kotača vozila na mjernu površinu vaga što značajno utječe na preciznost mjerenja.

Cilj ovog istraživanja je umjeravanje novog prijenosnog mjernog sustava koji će se koristiti za mjerenje osovinskih opterećenja forvardera prilikom izvoženja drvnih sortimenata i neusitnjenog drva za energiju, te za mjerenja osovinskih opterećenja kamiona za prijevoz višemetarskog ogrjevnog drva i prijevoz drvnog ivera.

Slika 2. WLS 101/R2K sustav prijenosnih vaga

Fig 2. WLS 101/R2K portable scale system

3. Objekt, mjesto i metode istraživanja – Object, place and methods of research

Prijenosna mjerna platforma (slika 4A) sastavljena je u radionici R.J. ˝Šumatrans˝, UŠP Vinkovci. Osnovna namjena ove mjerne platforme je mjerenje osovinskih opterećenja tijekom izvoženja šumske biomase forvarderom kako bi se na utvrdile količine proizvedene šumske biomase za energiju. Dimenzije mjerne platforme su 3000 x 2700 mm (slika 3). Navedene dimenzije pojednostavljuju mjerenje jer omogućavaju postavljanje bogi osovine forvardera, odnosno prilikom mjerenja osovinskih opterećenja kamionskih skupova omogućuju postavljanje svih kotača udvojenih osovina i kotača kamiona ili poluprikolice.

Slika 3. Dimenzije prijenosne mjerne platforme (mm)

Fig 3. Dimensions of portable measuring platform (mm)

Platforma je sastavljena od dvije čelične ploče unutar koje su postavljena četiri senzora odnosno mjerna pretvornika ASC modela (slika 4B), proizvođača Vishay koji mjere masu na elektro-mehaničkom principu. Mjerni pretvornici ovog modela napravljeni su od nehrđajućeg čelika, a zavarena konstrukcija omogućuje korištenje i u nepovoljnim uvjetima kakvi vladaju u šumi. Pri ovom mjerenju su korišteni mjerni pretvornici maksimalnog pojedinačnog opterećenja od 30 tona. Svi mjerni pretvornici su paralelno spojeni na sabirnicu (slika 4C) istog proizvođača. Sabirna kutija je povezana s prijenosnim terenskim računalom (slika 4D). Ovakva mjerna platforma ima mogućnost mjerenja mase s preciznošću od 2, 10, 20 kg.

Slika 4. Prijenosna mjerna platforma i njezini sastavni dijelovi

Fig 4. Portable measuring platform and its components

Dimenzije mjernog pretvornika su prikazane na slici 5. Najveći vodoravni pomak, kod kojeg će mjerni pretvornik još uvijek pouzdano mjeriti je D= 18,5 milimetara, odnosno pouzdano će raditi do promjene kuta od (=7( (slika 6).

Izvedba mjerne platforme s uporabom mjernih pretvornika s mogućnošću otklona je potrebna zbog nailaska opterećenih kotača kamionskih skupova uslijed čega dolazi do njihovog naprezanja zbog pomaka gornje ploče platforme u vodoravnom smjeru.

Slika 5. Dimenzije mjernog pretvornika

Fig 5. Dimensions of a load cell

Slika 6. Prikaz najvećeg otklona mjernog pretvornika D=18,5 mm ; (=7

Fig 6. Maximum side deflection of load cell D=18,5 mm ; (=7

4. Rezultati – Results

Nakon sastavljanja mjerne platforme u radionici R.J. ˝Šumatrans˝ vršeno je umjeravanje vage na temelju više testova (slika 7). Pri umjeravanju su korišteni atestirani utezi pojedinačne mase od 500 kg.

Slika 7. Umjeravanje mjerne platforme

Fig 7. Calibration of measuring platform

U tablici 1 su prikazani rezultati umjeravanja mjerne platforme pri postupnom povećanju opterećenja do 10 tona. Uočene razlike s obzirom na izmjerene vrijednosti mjernom platformom su zanemarive jer se kreću u rasponu od -2 kg do 4 kg.

Tablica 1. Test opterećenja na cijeloj površini platforme

Table 1 Platform loading test

| Teret – Load | Pokazi vage Scale display | Greška – Error |
| --- | --- | --- |
| kg | kg | % |
| 1000 | 1004 | 4 | 0,4 |
| 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 3000 | 2998 | -2 | -0,07 |
| 4000 | 4000 | 0 | 0 |
| 5000 | 4998 | -2 | -0,04 |
| 6000 | 5998 | -2 | -0,03 |
| 7000 | 6998 | -2 | -0,03 |
| 8000 | 8000 | 0 | 0 |
| 9000 | 9002 | 2 | 0,02 |
| 10000 | 10002 | 2 | 0,02 |

Također je ispitana preciznost mjerenja na kutovima mjerne platforme s opterećenjem od 8 tona (tablica 2). Izmjerene su veće vrijednosti (od 8 kg do 22 kg) koje ukazuju na grešku mjerenja od 0,1 % do 0,275 %.

Tablica 2. Test opterećenja na kutovima mjerne platforme

Table 2 Test of corner loading

| Teret – Load | Pokazi vage Scale display | Greška – Error |
| --- | --- | --- |
| kg | kg | % |
| 8000 | 8 008 | 8 | 0,10 |
|  | 8 022 | 22 | 0,28 |
|  | 8 016 | 16 | 0,20 |
|  | 8 008 | 8 | 0,10 |

Pri rasterećenju mjerne platforme, prikazanom u tablici 3., zabilježene su veće vrijednosti greške mjerenja te je naposljetku nakon potpunog rasterećenja zaostala mjerna vrijednost od 20 kg.

Tablica 3. Test rasterećenja mjerne platforme

Table 3 Test of platform unloading

| Teret – Load | Pokazi vage Scale display | Greška – Error |
| --- | --- | --- |
| kg | kg | % |
| 7000 | 7 016 | 16 | 0,23 |
| 6000 | 6 018 | 18 | 0,30 |
| 5000 | 5018 | 18 | 0,36 |
| 3000 | 3020 | 20 | 0,67 |
| 2000 | 2 020 | 20 | 1,0 |
| 1000 | 1 018 | 18 | 1,8 |
| 0 | 0 020 | 20 |  |

Nakon potpunog rasterećenja mjerne platforme uočeno je zaostajanje mjerne vrijednosti od 20 kg. Također isto zaostajanje je uočeno pri testu završnog umjeravanja mjerne platforme (tablica 4), prvenstveno nakon opterećenja mjerne platforma s masom većom od 19 tona. Navedenu pojavu Hoffman (1989) naziva „elastic after-effect“ te objašnjava da ovisno o materijalu u kojem se mjeri, mjerni pretvornik bilježi zaostali iznos naprezanja (djelovanja sile) u kraćem vremenskom periodu nakon opterećenja.

Tablica 4. Završno testiranje opterećenja platforme

Table 4 Final load testing

| Teret – Load | Pokazi vage Scale display | Greška – Error |
| --- | --- | --- |
| kg | kg | % |
| 1000 | 1000 | 0 | 0 |
| 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 4000 | 4000 | 0 | 0 |
| 5000 | 5000 | 0 | 0 |
| 6000 | 6000 | 0 | 0 |
| 7000 | 7000 | 0 |  |
| 8000 | 8000 | 0 | 0 |
| 9000 | 9000 | 0 | 0 |
| 10000 | 10000 | 0 | 0 |
| 11000 | 11000 | 0 | 0 |
| 12000 | 12000 | 0 | 0 |
| 13000 | 13000 | 0 | 0 |
| 14000 | 14000 | 0 | 0 |
| 15000 | 15000 | 0 | 0 |
| 16000 | 16000 | 0 | 0 |
| 17000 | 17000 | 0 | 0 |
| 18000 | 18000 | 0 | 0 |
| 19000 | 19020 | 20 | 0,11 |
| 20000 | 20020 | 20 | 0,10 |
| 21000 | 21020 | 20 | 0,10 |
| 22000 | 22020 | 20 | 0,09 |
| 23000 | 23020 | 20 | 0,09 |
| 24000 | 24020 | 20 | 0,08 |
| 25000 | 25020 | 20 | 0,08 |
| 26000 | 26020 | 20 | 0,08 |
| 27000 | 27020 | 20 | 0,07 |
| 28000 | 28020 | 20 | 0,07 |
| 29000 | 29020 | 20 | 0,07 |
| 30000 | 30020 | 20 | 0,07 |

Zabilježeno zaostajanje mjerne vrijednosti od 20 kg nastalo je pri masi tereta od 19 tona te se dalje prenosilo pri mjerenju s većim masama tereta. Ukoliko želimo točne vrijednosti izmjere potrebno je nakon svakog opterećivanja masom većom od 19 tona rasteretiti  mjernu platformu na nekoliko minuta. U suprotnom možemo računati na najveću grešku mjerenja od 0,11 %.

Na kraju umjeravanja izvršeno je mjerenje progiba gornje ploče mjerne platforme (tablica 5) kao bi se utvrdila ispravnost materijala i izvedba konstrukcije. Progib platforme je mjeren pomoću pomične mjerke na kutovima i na sredini stranica.

Tablica 5. Mjerenje progiba platforme

Table 5 Measurement of deflection of platform

| Mjesto mjerenja Measuring place | Platforma pod opterećenjem, mm Loaded platform, mm | Prazna platforma, mm Unloaded platform, mm | Progib, mm Deflection, mm |
| --- | --- | --- | --- |
| kut B – angle B | 34.0 | 35 | 1 |
| stranica A-B – side A-B | 28,5 | 29 | 0,5 |
| kut A – angle A | 33 | 34 | 1 |
| stranica D-A – side D-A | 37 | 42 | 5 |
| kut D – angle D | 33 | 37 | 4 |
| stranica C-D – side C-D | 27 | 31 | 4 |
| kut C – angle C | 31 | 36 | 5 |
| stranica B-C – side B-C | 37 | 42 | 5 |

5. Zaključci – Conclusions

Izmjerene greške pri umjeravanju mjerne platforme su u vrijednostima koje se prihvatljive za praktičnu upotrebu mjerne platforme. Zaostajanje vrijednosti od 20 kg, koje se pojavljuje pri mjerenju mase iznad 19 tona, također ne predstavlja značajnu grešku prilikom mjerenja.

Istraživana mjerna platforma povoljna je za terenska mjerenja u šumarstvu zbog jednostavnosti, čelične konstrukcije i dimenzija koje omogućuju postavljanje bogi osovine forvardera ili udvojene osovine kamiona na mjernu površinu što doprinosi manjem ometanju proizvodnog ciklusa. Nadalje zbog svoje konstrukcije i načina spajanja mjernih pretvornika sa sabirnicom položaj kotača nema utjecaja na odstupanja prilikom mjerenja osovinskog opterećenja.

Negativan utjecaj ovakve konstrukcije mjerne platforme je taj što se za njenu upotrebu radilište mora dodatno pripremiti na način da se izgradi prilazna i silazna rampa ili da se mjerna platforma ukopa u posteljicu ceste kako bi se forvarder ili kamion kojem se mjere osovinska opterećenja postavili u horizontalu, a sve kako bi se zbog nagiba izbjeglo prebacivanje mase s jedne osovine na drugu.

6. Literatura – References

Anon. 2001: Directive 2001/77/EC of European parliament and the Council of 27 September 2001 on the promotion of electricity produced from renewable energy sources in the internal electricity market. Official Journal of the European Communites, 283 str.

Bosner, A, S. Nikolić, Z. Pandur, D. Benić, 2008: Razvoj i umjeravanje prijenosnog sustava za mjerenja osovinskih opterećenja vozila – mjerenja na forvarderu (Development and Calibration of Mobile Measuring System of Vehicle Axle Mass – Measurements on Forwarder). Nova meh. šumar., 29: 1–15.

Bura, D., 1987: Problemi energetike u SFR Jugoslaviji i korišćenje biomase. U: D. Bura, Korišćenje šumske biomase za energetiku – Mogućnosti proizvodnje i korišćenja u SFR Jugoslaviji. Jugoslavenski poljoprivredno-šumarski centar, Beograd, str. 5–46.

Hoffmann, K., 1989: An introduction to measurement using strain gages. Hottinger Baldwin Messtechnik GmbH, Germany, 1-291.

Poršinsky, T., 2005: Djelotvornost i ekološka pogodnost forvardera Timberjack 1710 pri izvoženju oblovine iz nizinskih šuma Hrvatske (Efficiency and Environmental Evaluation of Timberjack 1710B Forwarder on Roundwood Extraction from Croatian Lowland Forests). Disertacija, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 1 – 170.

Poršinsky, T.,D. Horvat, 2005: Indeks kotača kao parameter procjene okolišne prihvatljivosti vozila za privlačenje drva (Wheel Numeric as Parameter for Assessing Enviromental Acceptability of Vehicles for Timber Extraction). Nova meh. Šumar., 26: 25–38.

Saarilahti, M., 2002: Soil interaction model. Project deliverable D2 (Work package No. 1) of Development of a Protocol for Ecoefficient Wood Harvesting on Sensitive Sites (ECOWOOD). EU 5th Framework project (Quality of Life and Management of Living Resources) Contract No. QLK5-1999-00991 (1999-2002), 87 str.

Slabak, M., 1987: Rezultati primjene iverača u nizinskoj proredi. U: D. Bura, Korišćenje šumske biomase za energetiku – Mogućnosti proizvodnje i korišćenja u SFR Jugoslaviji. Jugoslavenski poljoprivredno-šumarski centar, Beograd, str. 5–46.

Zečić Ž., D. Vusić, Z. Štimac, M. Cvekan, A. Šimić, 2011: Biomasa nadzemnog dijela stable obične jele, eurposkog ariša i crnog bora (Aboveground Biomass of Silver Fir, European Larch and Black Pine). Croat. j. for. Eng., 32(1): 369–377.

Zakon o energiji, Narodne novine br. 68/01, 177/2004, 76/07, 152/08, 127,10.

www.vishay.com

Calibrating portable measuring platform for vehicles axle load measurement

Abstract

New measuring system, portable measuring platform, for measuring axle load of forest trucks and other vehicles is explored in this paper. Development of this system is induced with increasing demand for wood biomass for energy, and so for need of more precise and simpler method for assessment of produced quantities of fresh unchipped energy wood, dried out unchipped wood and finally chipped energy wood. Furthermore, need for this system stems from necessity for calculating productivity norms for primary wood transport and for making productivity plans. Measuring platform consist of four loading cell, placed in corner of platform. Single loading cell can measure up to 30 tons. For calibration of portable measuring platform we used 500 kg certified weights. During calibration errors were observed reaching from -2 kg to 20 kg. All observed errors are in acceptable limits for practical use of measuring platform. Because of its robust construction, measuring platform satisfied needs for field measurement of axle loads i forestry operations.

Keywords: portable measuring platform, forwarder, axle load

Adresa autora - Authors' address:

Marko Zorić, mag. ing. silv.

e-pošta: mzoric@sumfak.hr

Prof. dr. sc. Dubravko Horvat

e-mail: dhorvat@sumfak.hr

Zdravko Pandur, dipl. ing.

e-mail: zpandur@sumfak.hr

Zavod za šumarske tehnike i tehnologije,

Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Svetošimunska 25

HR - 10 000 Zagreb

Stjepan Nikolić, dipl. ing. šum

e-pošta: stjepan.nikolic@hrsume.hr

»Hrvatske šume« d.o.o Zagreb

Uprava šuma Podružnica Vinkovci

Trg bana Josipa Šokčevića 20

HR–32 100 Vinkovci